## Phụ lục 01
PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN
(Kèm theo thông báo số: 750/TB-BVBS ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn)
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính
1 | Chỉ không tiêu 7.0 | dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, M05E13 Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả | 24 | Lá
2 | Chỉ tiêu 6.0 | màu trắng, dài 45 cm, 2 kim hình thang 1/4c, dài 8 mm, GTU07II08L45 Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde Chứng nhận US-FDA tương đương Vicryl | 24 | Sợi
3 | Chỉ tiêu 5.0 | Chỉ phẫu thuật polyglactin 910 tổng hợp số 5/0; dài 75cm. Kim tròn cong 1/2 vòng tròn, dài 17mm | 24 | Sợi
4 | Chỉ catgut số 4/0 có kim | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0 dài 75cm kim tròn 1/2C dài 26mm. Sợi chỉ làm từ colagen tinh chế được lấy từ màng thanh dịch của bò và được phủ muối Chrom.Kim làm bằng thép không gỉ AISI seri 302 phủ silicone Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai chống rách ngăn khuẩn hiệu quả. | 48 | Lá
5 | Máy điện châm | - Tần số xung của sóng cơ bản là từ 1,2Hz đến 55Hz và độ rộng của nó là 0,6ms. - Nguồn chính một pha 220 V / 50Hz hoặc pin 9V bên trong - Công suất phát: dưới 20 VA. - Sáu kênh đầu ra, kích thích 12 huyệt cùng lúc Cường độ xung điều chỉnh Chức năng cài đặt thời gian: Phạm vi thời gian là từ 0 ~ 60 phút + 10% - Kích thước: 220 x 170 x 75 mm; - Trọng lượng: 2 kg | 5 | Cái
6 | Kim cấy chỉ vô khuẩn ( Kim chọc ống sống cỡ G18 | Kim làm bằng thép không gỉ, sắc bén, vô khuẩn, sử dụng an toàn, thao tác thuận tiện. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 200 | Cái
7 | Sond foley 2 nhánh số 16 | Chất liệu 100% cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon trơn nhẵn, giảm kích ứng và tương thích với cơ thể bệnh nhân, không chứa DEHP gây ung thư, dị ứng, có sợi Chrom tăng cứng. - Loại: 2 nhánh - Thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt. - Kích thước đầu tip ngắn: 15-24mm giảm kích thích bàng quang, chiều dài tổng thể: 270mm- 400mm, chiều dài phễu: 40mm. - Lỗ thông tiểu lớn và trơn giúp thông tiểu sễ và nhanh hơn, Valve bơm bóng có lò xo, đảm bảo độ ổn định cả khi bơm và xả. Tráng silicon trong lòng giúp không bị tắc - Van bằng cao su, mềm, bóng đồng tâm, đối xứng - Size: 6-26 được phân biệt theo màu sắc - Size 6- 10( trẻ em) chiều dài 270mm, dung tích bóng 3-5 ml/cc - Size 12-22 (tiêu chuẩn) chiều dài 400mm,dung tích bóng 30ml/cc - Size 24-26 (tiêu chuẩn) chiều dài 400mm,dung tích bóng 30ml/cc - Tiệt trùng bằng khí EO - Đóng gói 1 chiếc/ túi - Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE | 200 | cái
8 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30x40x8 lớp | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. | 1000 | cái
9 | Giấy in nhiệt máy sinh hóa huyết học | Loại giấy in nhiệt , màu trắng, kích thước : Cao 57mm, dường kính 45mm Giấy in phù hợp cho máy sinh hoá, nước tiểu, huyêt học Chất lượng in sắc nét, giấy dai, đẹp, mực bền Độ trắng sáng tốt , bề mặt giấy láng đều, không có bụi giấy , tăng tuổi thọ cho máy in | 50 | Cuộn
10 | Bột Chloramin B | Sử dụng để diệt khuẩn bề mặt, xử lý nước. Trong cloramin B có 25% là clo hoạt tính. Hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn phổ rộng, nha bào, nấm, virus lên đến 99,9% - Loại sản phẩm:Tiêu chuẩn - Hình thức: Bột trắng có kim tuyến - Độ tinh khiết %: Tối thiểu 99 - Clo hoạt tính ppm %:Tối thiểu 24.5 - Giá trị PH%:9-11 - Sắt ppm %:Tối đa 5ppm - Kim loại nặng ppm %:Tối đa 5ppm | 25 | kg
11 | Test thử ma túy 4 chỉ số | Sử dụng phương pháp sắc kí miễn dịch phát hiện định tính ma túy có trong mẫu nước tiểu với ngưỡng phát hiện (cut-off) MET: Methaphetamine 1000ng/ml. AMP: Amphetamine 1000ng/ml THC: Marijuana 50ng/ml MOP: Morphine 300ng/ml Thời gian đọc kết quả: sau 3-5 phút. Độ nhạy: 99.9% Độ đặc hiệu: 99.9% Mỗi vạch thử T chứa kháng thể đơn dòng chuột kháng thuốc và liên hợp protein-thuốc tương ứng. Đường kiểm chứng C có chứa kháng thể đa dòng IgG dê kháng IgG thỏ và kháng thể IgG thỏ. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 100 | Test
12 | Giấy in siêu âm | Giấy in nhiệt để in kết quả siêu âm sản khoa Chất liệu 100% bột gỗ | 30 | Cuộn
13 | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn được sử dụng trong điện liệu pháp , thăm khám bằng tay. Hoà tan được trong nước, dễ dàng làm sạch , không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Thành phần chính: Water, Glycerin, Monopropylen, Hydroxyl ethyl cellulose, carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglicerin, Sodium hydroxide không chứa muối và formaldehyde | 10 | Tuyp